询价采购文件 项目名称：; 恩施机场痕量爆炸物检测设备维保服务采购项目. 采 购 单位：; 湖北机场集团恩施机场有限责任公司. 编制时间：; 2025年12月12日.

# 目  录

第一章  询价函	1

第二章  询价评议	3

一、询价方法	3

二、询价步骤	3

三、确定成交供应商办法（最低价法）	4

四．询价响应文件的数量和签署	4

六、签订合同	5

七、询价采购失败条件	5

八、 其他	5

第三章  采购项目内容及技术规格要求	6

一、采购清单	6

二、定检维保内容	6

三、商务要求	19

四、附《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》	20

第四章 询价响应文件格式	23

第五章 采购合同	30

第一章  询价函

湖北机场集团恩施机场有限责任公司对“恩施机场痕量爆炸物检测设备维保服务采购项目”进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与询价。

一、项目概况

1、项目名称：恩施机场痕量爆炸物检测设备维保服务采购项目

2、最高限价：7万元，供应商报价不得超过最高限价，否则其报价无效。

3、采购需求：完成恩施机场两台同方威视型号为TR2000DC TFNBZ-XIV-170129、TR2000DC TFNBZ-XIV-170131痕量爆炸物检测设备的深度维保，以确保通过一年两次设备定检工作。

| 序号 | 设备类型 | 设备编号 | 服务方式 | 服务或维保内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TR2000DC | TFNBZ-XIV-170129 | 维保 | 提供1年四次设备维保及需要的备件（不包含耗材），确保使用方一年内通过2次设备定检。 |
| 2 | TR2000DC | TFNBZ-XIV-170131 | 维保 | 提供1年四次设备维保及需要的备件（不包含耗材），确保使用方一年内通过2次设备定检。 |

4、询价有效期：自询价之日起60个日历天。

二、供应商资格要求

1、供应商须在中华人民共和国市场监督管理部门注册，具有独立法人资格和有效的营业执照；

2、供应商近三年（2022年1月1日至本次响应时间截止之日止，以合同签订时间为准）至少完成过一项痕量爆炸物检测设备维保服务项目业绩，须同时提供①合同（含封面页、合同内容页、签章页等关键页）、②项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目询价公告发布之日前）；

3、供应商需提供设备厂家同方威视出具的服务支持承诺函或技术支持承诺书。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或者“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）失信被执行人名单（提供网站查询截图）；

5、供应商需对关《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在“询价响应文件格式”中做出承诺，承诺格式详见询价响应文件格式；

6、本项目不接受联合体响应。

以上资格要求为本次项目供应商应具备的基本条件，参加报名、报价的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照询价文件规定在响应文件中递交资格证明文件。

三、询价文件获取地点、响应递交截止时间及地点

1、询价文件获取地点：恩施机场公司官网本项目公告附件中直接下载。

2、响应文件递交截止时间：2025年12月18日14时30分（北京时间，法定节假日除外）。

3、响应文件递交地点：恩施许家坪国际机场航站楼安检站办公室。

四、联系方式

名    称：湖北机场集团恩施机场有限责任公司

地    址：恩施许家坪国际机场

联   系  人：刘佳

联 系 电 话：17688998363

五、信息发布媒体

恩施机场公司官网、湖北机场集团内外网。

湖北机场集团恩施机场有限责任公司

2025年12月12日

第二章  询价评议

一、询价方法

1.1询价小组：询价小组成员由三人组成。

1.2监督：由监管部门相关人员现场监督。

1.3询价评议：询价小组负责对供应商递交询价响应文件的有效性、完整性和对询价响应文件的响应程度进行符合性审查、商务评议和技术评议。

二、询价步骤

2.1响应文件开启

2.1.1采购人在第一章“询价公告”中约定的日期、时间和地点组织询价响应文件公开开启，供应商只需在响应文件递交截止时间前递交响应文件，递交签到后即可离开。

2.1.2截止响应文件递交时间，递交响应文件不足3家的，不进行开标。

2.1.3开启程序

（1）公布在递交响应文件截止时间前响应文件的递交情况，并由监督人员检验供应商响应文件的密封性；

（2）开启结束。

2.2审查及评议

2.2.1询价小组审查各供应商的询价响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应的询价响应文件应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，响应文件不允许偏离采购内容的技术参数。

2.2.2在递交询价响应文件截止时间后，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。

2.2.3资格审查要求见第一章 询价函供应商资格要求。

2.2.4符合性审查中发现下列情况之一的，其询价响应文件将被视为未实质性响应询价文件，而作无效报价处理：

1）未按询价文件要求签署、盖章；

2）报价超限价，存在缺项、漏项；出现两个及以上不同报价或响应方案；

3）响应有效期不符合采购文件要求；

4）交货期（工期/服务期）、质保期不符合询价文件要求；

5）不满足询价文件技术、服务及商务等实质性要求；

6）有围标串标情况。

2.3询价响应文件的澄清。

在评审期间，询价小组可要求供应商对其询价响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清，说明或者补正。供应商有责任按照采购人的通知指派专人进行答疑和澄清，但澄清、说明或者补正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。澄清回复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

三、确定成交供应商办法（最低价法）

3.1询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐3名（不足3名的按实际数量推荐）成交候选人，并编写评审报告。

3.2如果有两家或两家以上供应商的报价相同，由询价小组对各供应商的技术、服务等因素做出评价来确定一家供应商作为第一成交候选人；如果两家或两家以上供应商的报价和技术、服务都相等，由询价小组集体采用随机抽取或投票的方式确定一家供应商作为第一成交候选人。

3.3采购人根据询价小组的成交候选供应商名单，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

四．询价响应文件的数量和签署

4.1供应商应编制响应文件一式三份,其中正本一份和副本二份，供应商的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

4.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写,并由法定代表人或经其正式授权的代表在相应位置处签字。授权代表须将以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

五、响应文件的递交

5.1为方便授权代表身份核验，《法定代表人授权书》除在询价响应文件中提供之外，另需单独准备一份，无需密封，便于在递交响应文件时手持验证身份（同时需准备身份证原件或电子身份证）。

5.2为方便评审核验报价，《报价一览表》除在询价响应文件中提供之外，需单独一份密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。

5.2响应文件一式三份,其中正本一份和副本二份应合封一个包密封提交。

5.3所有信封均应注明供应商名称、项目名称、项目编号（如有）、供应商地址、联系人、电话和有“在（响应文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人印章（样式附后）。

项目名称： 项目编号： 供应商名称： 供应商地址、联系人、电话 在规定的开标时间年 月 日 时 分之前不得启封

5.4如果未按要求密封和标记，采购人将拒绝接受供应商的响应文件。

六、签订合同

6.1成交供应商在收到成交通知书后，按其规定与采购人签订合同。

七、询价采购失败条件

7.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.2因重大变故，采购任务取消的；

7.3有效报价供应商不满足法定家；数的

7.4所有报价均超过采购预算的。

- 八、其他

8.1本文件最终解释权归采购人所有。

第三章  采购清单及维保服务内容

一、采购清单

| 序号 | 服务内容 | 服务地点 | 服务期 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恩施机场痕量爆炸物检测设备维保服务采购项目 | 恩施许家坪国际机场 | 自合同签订之日起1年 | 符合国家、地方及行业相关标准和规范，并满足采购人要求 |  |

二、服务期限：1年

三、维保服务内容

完成恩施机场两台同方威视型号为TR2000DC TFNBZ-XIV-170129、TR2000DC TFNBZ-XIV-170131的痕量爆炸物检测设备的深度维保，以确保通过一年两次设备定检工作。

1.维保频次

每季度提供一次维保服务，首次维保应在合同生效后第90日内完成，一年共计四次。

2.维保服务内容

（1）具体的维保内容

- 滤料检查：确认滤料更换时间，并测试是否失效：对失效的滤料提醒用户及时更换。

- 标定笔检查：确认标定笔更换时间，并测试是否失效：对失效的标定笔提醒用户及时更换。

- 整机外观及配件检查：目视检查设备整机外观有无破损，配件是否缺失

- 开机检查：给主机上电，检查主机是否正常启动、指示灯显示状态是否正常。

- 系统运行状态检查：系统启动后，输入用户名密码，检查是否能正常登陆，自检状态是否正常。

- 预热状态检查：检查主机是否25分钟内完成预热。

- 进样口指示灯检查：检查进样口指示灯是否根据系统处于不同状态显示不同的颜色。

- 曲线检查：检查设备实时曲线是否正常。

- 标定和验证检查：检查设备标定和验证是否正常。

- 风扇检查：检查主机散热风扇工作是否正常。

- 扬声器检查：检查报警时，扬声器是否工作正常。

- 电池供电系统检查（仅限含电池版设备）:检查电池充电及供电是否正常。

- 进样口光耦清洁:用酒精棉签清洁进样口光耦.

- 风扇清洁:清洁主机散热风扇。

- 半透膜更换：做半年度、年度维保保养时清洁或更换半透膜。

- 存储数据清理（半年一次）

- 在征得用户同意的情况下，将早于6个月前的存储数据进行清除。

- （2）服务要求：

- 中标人需确保招标人通过服务期内2次设备定检工作。

- 中标人提供电话供招标人报修故障，此电话保持 7×24小时响应。

- 中标人保证接到招标人报修后，工程师 2小时内响应，优先给予电话指导。如电话指导无法解决，工程师将在 24 小时内到达现场，并保证持续维保直到设备完全修复。如因特殊天气及其他不可抗力的条件导致中标人维保人员未能及时到达故障设备现场的除外。

- 在完成故障排除后，中标人及时向招标人指定人员提交故障报告，明确故障接报时间、处理人员到场时间、故障现象、故障原因、故障排除过程、后续防范措施等。

- 在维保服务期间，中标人可为招标人提供有关设备使用和简单维保技能的培训服务。

- 3.维保的材料清单

- 维保的备品备件由中标人提供，包括不限于以下清单内容：

备品备件清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控盒 | BZA207000-XIV | 套 |  |
| 2 | 工控机转接板 | BZOA0203400-XIV | 个 |  |
| 3 | CDIMS正模式综合板组件 | BZOA0302300-XIV | 块 |  |
| 4 | CDIMS负模式综合板组件 | BZOA0302400-XIV | 块 |  |
| 5 | TR2000DC探测器 | BZOA0400000-XIV | 件 |  |
| 6 | 迁移气泵 | BZA208020-XIV-01 | 套 |  |
| 7 | 进样气泵 | BZA208030-XIV-01 | 套 |  |
| 8 | 反吹气泵 | BZA208010-XIV | 套 |  |
| 9 | 标定电磁阀 | BZA209010-XIV-01 | 套 |  |
| 10 | 掺杂电磁阀 | BZA209020-XIV-01 | 套 |  |
| 11 | 掺杂截止电磁阀 | BZA209030-XIV-02 | 个 |  |
| 12 | 环境模块套件 | BZA213000-XIV | 套 |  |
| 13 | AC/DC电源 | SP-240-24 | 个 |  |
| 14 | 开关滤波器模块 | BZA204000-XIV | 套 |  |
| 15 | 电源管理板 | BZOA0203000-XIV | 块 |  |
| 16 | CDIMS控制板 | BZOA0403400-XIV | 块 |  |
| 17 | CDIMS高压板组件 | BZOA0404000-XIV | 块 |  |
| 18 | TR2000DC整机电缆 | BZA100000-XIV | 套 |  |
| 19 | 进样检测指示板 | BZOA0405100-Ⅷ | 块 |  |
| 20 | 进样指示FPC线缆 | BZOA0800012-VI | 根 |  |
| 21 | TR2000DC触摸液晶屏 | BZA201000-XIV | 套 |  |
| 22 | 风扇 | BZA203000-XIV | 套 |  |
| 23 | 扬声器 | BZA205000-XIV | 套 |  |
| 24 | 打印机 | RD-EM32-S | 个 |  |
| 25 | 塑料滤料罐 | BZA202000-XIV | 套 |  |
| 26 | 主机机壳组件 | BZOA0100000-XIV | 套 |  |
| 27 | 专用工具套件-01A | BZA500000-01 | 套 |  |
| 28 | 擦拭取样器 | BZOA0200100-01 | 个 |  |
| 29 | 拭纸烘焙器 | BZA800000-02 | 台 |  |
| 30 | TR2000DC包装箱 | BZOA0600000-XIV | 套 |  |
| 31 | 国标交流电源线 | EP3C-03 | 根 |  |
| 32 | 进样器保温上块 | BZOA0400130-XIV | 个 |  |
| 33 | 探测器电源盒 | BZA206000-XIV | 个 |  |
| 34 | 高压线压头 | BZOA0400504-XIV | 个 |  |
| 35 | CFast卡 | DECFA-16GD09BW1SC | 个 |  |
| 36 | 滤料再生装置 | BZOA1600000-01 | 台 |  |

四、商务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 响应报价 | - （1）本项目报价币种为人民币，供应商报价不得超过限价，否则按无效响应处理； - （2）供应商的响应报价是指供应商完成本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括但不限于服务人员的人工成本，如工资、五险一金、保险、劳保福利等以及维保所需备品备件等合同义务所有款项，不受任何调价因素的影响，在整个履行合同期间有效，采购人不另外支付。 |
| - 2 | - 付款方式 | - 中标人在完成全部维保工作并经招标人验收合格，且向招标人方开具合法有效的增值税专用发票后，招标人应于收到发票之日起30个工作日内，向中标人一次性支付全部服务费。 |
| - 3 | - 服务地点 | - 恩施许家坪国际机场安全检查站 |

四、附《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》

湖北机场集团“供应商不良行为”管理暂行办法-节选

第一章 总则

本办法所称供应商不良行为，是指正在或有意向为机场集团提供货物、工程、服务或资金的企业、其他经济组织或个人，在与机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，违法违规或存在其他不良行为，给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响。

供应商不良行为分一般不良行为和严重不良行为。

第二章 不良行为的定义

第四条 供应商“一般不良行为”定义。

（一）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉的；

（二）中标（成交）后未按文件规定要求提交履约保证金，给采购方工作造成一定影响的；

（三）中标（成交）后违反投标、竞价承诺或合同约定，擅自提高价格、降低质量标准、无故拖延工期或供货时间，给采购方工作造成影响，情节较轻的；

（四）不能完全履行合同约定，但违约情节较轻的；

（五）其他违背诚实信用原则，情节较轻的行为。

第五条 供应商“严重不良行为”定义。

（一）向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益，以及其他可能影响集团相关工作人员公正履行工作职责的；

（二）串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的；

（三）非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）的；

（四）中标（成交）后，不按照招标文件（采购文件）和中标（成交）供应商的投标文件（响应文件）签订合同，或者要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的；

（五）合同签订后，无正当理由拒不履行或者拖延履行采购合同义务的，给采购方工作造成影响，情节严重的；

（六）将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人的；

（七）擅自变更、中止或终止采购合同，给采购方造成重大经济损失或严重影响生产、建设工期的；

（八）未按合同规定履行合同义务，造成严重的质量问题或给采购方造成严重经济损失、安全事故以及不良社会影响的；

（九）提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为的；

（十）存在其他严重不良行为的。

第三章 不良行为认定

第六条 供应商列入“不良行为”的主要依据：

（一）政府行政主管部门书面认定文件、司法机关的相关生效判决、裁定、决定等；

（二）纪检、监察、审计等部门的调查结果；

（三）项目管理部门、使用单位对供应商合同履约情况的评估或调查；

第四章 不良行为的处罚

第十二条 供应商存在第四条 “一般不良行为”情形之一的，该供应商、该供应商法定代表人（或单位负责人）及其担任法定代表人（或单位负责人）的其他供应商，自列入不良行为之日起2年内不得参与集团招标采购活动。

第十三条 供应商存在第五条 “严重不良行为”情形之一的，该供应商、该供应商法定代表人（或单位负责人）及其担任法定代表人（或单位负责人）的其他供应商，自列入不良行为之日起5年内不得参与集团招标采购活动。

第十五条 供应商对处理决定有异议的，可向集团招标采购部提出申诉。申诉期间，不停止对供应商“不良行为”的处理，但原处理决定被依法停止执行的除外。

第五章 信用修复

第十八条 供应商有下列情形之一的，可进行信用修复：

（一）供应商已履行义务，赔偿损失并消除不良影响，可经原认定程序修复信用；

（二）“不良行为”的限制措施期满后信用自动修复。

第六章 附则

第十九条 本办法由湖北机场集团招标采购部负责解释。

# 第四章 询价响应文件格式

封面：

询 价 响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

（供应商名称）（盖章）

年    月    日

## 附件一：

询价响应书

（湖北机场集团恩施机场有限责任公司）：

依据贵方 （采购项目名称/项目编号） 项目询价通知书，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本   份。

- 报价一览表；

2、法定代表人身份证明复印件和法定代表人授权委托书；

3、营业执照复印件；

4、供应商基本情况；

5、供应商认为需要提供的有关资料；

在此，我方宣布同意如下：

1. 我方所附《报价一览表》中完全响应询价通知书中采购内容的，报价为（注明币种，并用文字和数字表示报价）。

2. 我方将按询价通知书的约定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部询价通知书，包括（补充文件），对此无异议。

4. 本报价有效期（询价有效期）为自询价之日起共60个日历天。

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（盖章）：

地址：                          电子函件：

电话：                                      传真：

供应商（授权）代表签字：

日期：

开户银行：

帐号/行号：

## 附件二：

报价一览表

项目名称：

供应商名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商地址 |  |
| 项目名称 |  |
| 总报价（元） |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，精确到个数位；

2.此表除保留在响应文件中外，另复制一份签字及加盖公章单独密封装在一个小信封中，作为记录之用。

供应商名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

时间：            年          月          日

- 分项报价表

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 内容 | 单价 | 数量 | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

注：1、此处所报总价合计金额应与报价一览表中总报价金额一致。

2、投标报价须包含完成本项目全部内容的所有有关费用，包括但不限于供应商的制造、运输、仓储、装卸、培训、管理、利润、应交纳的税费等所有费用，供应商应考虑所有可能存在的风险，谨慎报价。

供应商名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

时间：            年          月          日

## 附件三：

法定代表人授权书

（湖北机场集团恩施机场有限责任公司）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）询价活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

手机号码：

身份证号码：

| 粘贴被法定代表人身份证（复印件） | 粘贴被授权人身份证（复印件） |
| --- | --- |

## 附件四：

湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法承诺书

（湖北机场集团恩施机场有限责任公司）：

我单位自愿参与本项目的招标活动，在与湖北机场集团招标采购（含招商）、签约和履约过程中，不存在违法违规且不存在其他不良行为，未给机场集团、社会和公众造成损失或不良影响，并完全遵守《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》的规定，现针对《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》作如下承诺：

- 我单位不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商或故意以虚构事实等方式进行投诉。

- 不得向集团从事招标采购工作的各类相关工作人员、集团委托的招标代理机构等行贿或者提供其他不正当利益。

- 不得串通采购人、其他供应商或集团委托的招标代理机构进行投标、围标和竞价，干扰正常招标采购秩序的。

- 不得非法以他人名义进行投标、竞价或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）。

- 中标（成交）后按文件规定要求提交履约保证金。

- 中标（成交）后完全按照招标文件（采购文件）和投标文件（响应文件）签订合同，不得要求与采购人另行签订背离合同实质性内容协议。

- 合同签订后，无正当理由不得拒不履行或者拖延履行采购合同义务。

- 不得将中标（成交）项目转让（转包）给他人，或者违反招标文件（采购文件）规定，擅自将中标（成交）项目分包给他人。

- 不得擅自变更、中止或终止采购合同。

- 不得提供虚假材料、虚构事实进行恶意诽谤、诬告、陷害等行为。

供应商（盖章）：

年  月  日

## 附件五：

询价文件要求或供应商认为需要提供的其他资料

- 第五章 采购合同

恩施机场痕量爆炸物检测设备维保合同

甲方（买方）:

法定代表人：

地址：

乙方（卖方）:

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，本合同就甲方向乙方采购【痕量爆炸物检测设备维保】事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下合同内容，以资共同遵守。

- 定义

- 定义： 除非合同中另有说明，以下术语在本合同中的含义以下列相关解释为准。

- 合同：指甲方与乙方为本合同标的所达成的所有协议，包括本合同及本合

- 中明确规定为本合同组成部分的所有附件及双方签署的合同修改书等。

- 合同价格：指本合同项下甲方应支付给乙方的维保服务费用。

- 设备：指甲方要求乙方提供维保服务的所有设备。

- 现场：指对上述设备提供维保服务的地点。

- 维保服务：指乙方为排除设备故障和恢复系统功能，按照附件中规定的

- 服务内容和方式所提供的维保服务。

- 备品备件: 指为排除设备故障和恢复系统功能更换的元器件。

- 维保内容

- 维保内容：

    - 品牌名称：【同方威视】。

    - 机组数量：【2】。

    - 型号规格：【TR2000DC（TFNBZ-XIV-170129、TFNBZ-XIV-170131）】。

    - 维保地点：【恩施许家坪国际机场】。

    - 维保方式：【现场开展】

    - 维保标准：【排除甲方设备故障和恢复系统功能、确保甲方一年内通过2次设备定检】。

- 维保费用

本合同含税总价为人民币【   】元（大写【   】元）。其中不含税额为人民币【   】元，税额为人民币【   】元（税率：【   】）。

- 因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时，按新的增值税率执行，合同价=合同签订时的不含税价*(1+新税率)。合同签订时的不含税价＝(合同约定的含税价、价外费用)/(1+合同签订时适用的税率)。

- 乙方提供本次服务中涉及到的差旅、文印等其他成本支出，除本合同明确说明的以外，由乙方自行承担，本合同约定的服务费用已经包含乙方提供服务及维保所需备品备件（详见附件二）等全部费用。

- 乙方维保安排

- 安排人员

    - 乙方选派的工作人员，必须严格按照设备的技术指示和合同约定的维保内容，到合同约定的维保地点完成维保工作。

- 使用指导

    - 指导甲方的设备操作人员，掌握正确的操作方法，以使设备保持在最佳的运行状态。

- 乙方将根据合同及附件规定的服务范围在设备现场进行设备的预防维保和故障维保。

- 乙方根据本合同及附件规定的服务范围提供设备维保服务时所需要的备件,不含耗材。

- 确保甲方通过合同期内2次设备定检工作。

- 服务期限

- 本合同有效期为一年。每季度需开展一次维保，首次维保应在合同生效后第90日内完成。

- 双方权利义务

- 甲方权利

    - 有权监督乙方按照合同约定履行维保义务和审定乙方维保计划，发出故障通知或建议。

    - 有权检查受乙方委派为本单位提供维保服务人员的持证情况，有权拒绝无证人员进行维保活动。

    - 有权对乙方维保过程进行监督，乙方的维保达不到合同约定的维保保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维保记录上签字。

- 甲方义务

    - 在设备出现故障时，甲方应及时通知乙方，并给予乙方合理的维保时间和提供各项配合条件。

    - 准许乙方工作人员在维保工作期间进出设备现场，并准许乙方工作人员使用工作现场的适用设施（必须事先征得甲方的同意）。

    - 安排有关人员现场配合乙方的维保工作。

    - 对乙方到现场进行的维保内容进行验收、核实，有问题应及时提出。

    - 未经乙方事先书面同意，甲方不得请第三方对设备进行维保服务。

    - 在乙方提供维保服务而涉及第三方利益时，甲方负责协调以保证维保服务顺利进行。

    - 甲方保证乙方人员根据本合同规定进行工作时，由于甲方故意或疏忽或甲方工作人员失职而导致乙方或乙方委托的第三方（如果有）的财产受到丢失、损害以及人员受伤害，甲方应赔偿损失。

- 乙方的权利

    - 有权要求甲方提供维保所需的工作环境及相关资料。

    - 有权拒绝更换甲方购买的假冒伪劣配件。

    - 有权拒绝甲方提出的影响维保的要求。

- 乙方的义务

    - 接到紧急故障通知后，应当在【24】小时内抵达现场进行处理。

    - 现场作业时，作业人员不得少于【1】人。

    - 作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全，需要安全监护作业的内容应书面告知甲方。

    - 向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维保设备运行情况、零部件使用情况、易损件的更换等情况。

    - 对所维保设备的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

    - 需要借阅设备图纸及相关资料时，应在甲方处办理相关手续并在规定的时间内归还。

    - 不得将本合同约定的维保内容分包或转包给第三方。

    - 乙方进行维保工作时，应保证不使甲方的财产和设施受到损害，包括但不限于保持地面、墙壁、顶棚、电梯、楼梯、公共通道等的清洁、无划痕和创伤，若造成损害，则应负责自费进行清除和修复。

    - 维保期间乙方自行承担其非因甲方原因导致的任何伤亡意外事件。

    - 在符合所有前提条件情况下，乙方按照附件维保方案为甲方提供维保服务。

    - 乙方保证根据合同规定对设备进行经常性的预防维保。

    - 乙方将定期对设备进行检查，并向甲方提供设备运行状况报告。

    - 乙方委托第三方参与维保服务，因第三方的过错造成甲方利益损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任，并向第三方追偿。

    - 乙方保证在乙方人员根据本合同规定进行工作时，由于乙方故意或疏忽或乙方工作人员失职而引起的甲方或甲方委托的第三方（如果有）的财产丢失、损害以及人员受伤害，乙方应赔偿损失。

- 维保服务保证

- 乙方保证

1.乙方保证严格按照本合同及附件规定向甲方提供设备维保服务。

2.乙方保证每次维保服务均可使安检设备达到正常工作状态，并确保甲方通过一年两次设备定检工作。

3.乙方保证所提供所有备件为合同中所规定之原厂产品，质量符合产品说明书中之规定的标准。如果产品质量与合同规定的标准不符,乙方应负责更换；如更换后仍不能达到合同规定标准,甲方有权退货。

4.乙方保证设备的辐射安全符合国家标准、国家有关法律法规和世界卫生组织及国际原子能机构的有关规定。

5.乙方保证向甲方提供的技术资料和文件是清晰、正确和完整的。

- 下列原因之一造成的设备故障，不属于乙方维保服务范围：

1.甲方没有按照乙方提供的《技术说明书》、《操作手册》、《维保手册》等进行操作或维保；

2.未经乙方事先同意或许可，甲方或第三方对设备更改或修理；

3.因甲方或第三方原因造成设备的运行环境不符合设计规定的指标；

4.由于甲方管理或使用不当。

5.如发生4中所述情况，乙方有责任尽力为甲方排除故障或更换有关部件，但由此引起的费用应由甲方承担。

- 合同结算

- 本合同甲、乙双方之间发生的一切费用均以人民币结算支付。甲方应在收到符合法律规定的增值税专用发票后将款项付至乙方于合同指定的开户银行和账户。

- 本合同设备维保服务价格如下：

| 序号 | 设备型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 服务单价 （万元/台/年） | 费用合计 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TR2000DC | 台式痕量爆炸物检测设备 | 2 | 台 |  |  |

- 经双方协商一致，同意选择以下结算方式：

    - 乙方在完成全部维保工作并经甲方验收合格，且向甲方开具合法有效的增值税专用发票后，甲方应于收到发票之日起【三十】个工作日内，向乙方一次性支付全部服务费。

不可抗力、保密

不可抗力条款

    - 不可抗力定义：指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。

    - 不可抗力的后果

      - 如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则其在不可抗力造成的延误期内中止履行的，不视为违约。

      - 因发生不可抗力不能履行合同的一方应在不可抗力发生后迅速书面通知其他各方，并在不可抗力发生后【7】个日历日内向其他各方提供不可抗力发生及持续时间的证据，且证据必须充分。

      - 如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

      - 金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

      - 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

保密条款

    - 本合同涉及的保密内容（以下简称“保密信息”）包括但不限于：（1）甲方及其关联公司的商业秘密、技术秘密、经营秘密、管理秘密、财务秘密、客户信息、供应商信息等；（2）甲方拥有的专利、商标、著作权、技术秘密等知识产权及其相关信息；（3）甲方正在研发、生产、销售的产品、技术、工艺、配方、图纸等；（4）甲方与第三方签订的合同、协议、保密协议等文件中的内容。

    - 保密义务

      - 乙方在本合同有效期内，对保密信息负有严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得以任何方式泄露、披露、使用或允许他人使用保密信息。

      - 违反本条约定的，除承担违约责任外，还应承担由此给对方造成的损失。

- 违约责任

- 任何一方违反本合同的约定，应当承担继续履行、支付违约金等违约责任和由此给对方造成的损失。损失包括直接损失和间接损失，同时包含诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费、一方因此支出的罚款、向他人作出的赔偿等。

- 乙方违反本合同约定的义务，应按支付金额的【20】%向甲方支付违约金。给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。甲方有权从应向乙方支付的服务费用中扣除该违约金和遭受的损失。

- 合同的变更和解除

- 除非遇到不可抗力因素，导致本合同不能履行，未经甲乙双方书面同意，任何一方无权单方面变更或解除合同。

- 如本合同任何一方违反约定，另一方可向违约方发出书面纠正通知。违约方应于收到书面纠正通知之日起【5】日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同并要求违约方赔偿因解除合同而造成的一切损失。

- 任何一方破产、解散，本合同自动终止。

- 其他

- 除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的正式信函以及款项结算，均应使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行账号。

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 湖北机场集团恩施机场有限责任公司 | 名称 |  |
| 通讯地址 | 恩施许家评国际机场 | 通讯地址 |  |
| 联系人 项目负责人 | 朱钧 | 联系人 项目负责人 |  |
| 联系电话 | 15347152080 | 联系电话 |  |
| 邮箱 |  | 邮箱 |  |
| 汇款人名称 | 湖北机场集团恩施机场有限责任公司 | 收款人名称 |  |
| 纳税人识别号 | 9142 2800 7707 8006 6F | 纳税人识别号 |  |
| 开户银行 | 中国工商银行恩施分行营业部 | 开户银行 |  |
| 银行账号 | 1817 0024 0902 6408 523 | 银行账号 |  |
| 联行号 | 102541000035 | 联行号 |  |

- 甲乙双方任何员工的言论和书面文件在经单位书面确认之前均不代表单位，甲乙双方的任何书面文件均需加盖单位公章方为有效。

- 通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达；通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

- 甲乙任一方的地址、联系人（项目负责人）、联系方式变更，变更一方应在变更后【5】个工作日内书面通知对方。书面通知须加盖公章并经本合同授权代表签字确认，否则，原地址、联系人（项目负责人）、联系方式等仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任；任一方账户信息有变更的，变更方应在付款期限个【5】工作日前以加盖财务专用章的书面方式通知对方。如未及时履行约定告知程序，而导致另一方未按合同约定付款时间付款，不视为另一方付款延迟，不承担延迟付款的违约责任。

- 本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

- 法律适用及争议解决

- 本合同的订立、效力、履行及争议的解决适用中华人民共和国法律。

- 因本合同以及本合同项下的附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，合同各方应协商解决；协商或调解不成的，任何一方均选择下列第【1】种方式解决争议：

    - 向【甲方】住所地有管辖权的人民法院起诉；

    - 向【】仲裁委员会提起仲裁。

- 附则

- 本合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章生效。

- 本合同未尽事宜及对本合同的任何修改、补充，双方经协商一致后另行签订书面补充协议。在补充协议生效前，仍按本合同执行。

- 本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

- 本合同一式【陆】份，甲方执【肆】份，乙方执【贰】份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：

附件1： 设备维保服务内容

1.维保频次

每季度提供一次维保服务，一年共计四次。

2.维保服务内容

（1）具体的维保内容

①　滤料检查：确认滤料更换时间，并测试是否失效：对失效的滤料提醒用户及时更换。

②　标定笔检查：确认标定笔更换时间，并测试是否失效：对失效的标定笔提醒用户及时更换。

③　整机外观及配件检查：目视检查设备整机外观有无破损，配件是否缺失

④　开机检查：给主机上电，检查主机是否正常启动、指示灯显示状态是否正常。

⑤　系统运行状态检查：系统启动后，输入用户名密码，检查是否能正常登陆，自检状态是否正常。

⑥　预热状态检查：检查主机是否25分钟内完成预热。

⑦　进样口指示灯检查：检查进样口指示灯是否根据系统处于不同状态显示不同的颜色。

⑧　曲线检查：检查设备实时曲线是否正常。

⑨　标定和验证检查：检查设备标定和验证是否正常。

⑩　风扇检查：检查主机散热风扇工作是否正常。

⑪　扬声器检查：检查报警时，扬声器是否工作正常。

⑫　电池供电系统检查（仅限含电池版设备）:检查电池充电及供电是否正常。

⑬　进样口光耦清洁:用酒精棉签清洁进样口光耦.

⑭　风扇清洁:清洁主机散热风扇。

⑮　半透膜更换：做半年度、年度维保保养时清洁或更换半透膜。

⑯　存储数据清理（半年一次）

⑰　在征得用户同意的情况下，将早于6个月前的存储数据进行清除。

（2）服务要求：

①　乙方需确保甲方完成合同期内2次设备定检工作。

②　乙方提供电话供甲方报修故障，此电话保持 7×24小时响应。

③　乙方保证接到甲方报修后，工程师 2小时内响应，优先给予电话指导。如电话指导无法解决，工程师将在 24 小时内到达现场，并保证持续维保直到设备完全修复。如因特殊天气及其他不可抗力的条件导致中标人维保人员未能及时到达故障设备现场的除外。

④　在完成故障排除后，乙方及时向甲方指定人员提交故障报告，明确故障接报时间、处理人员到场时间、故障现象、故障原因、故障排除过程、后续防范措施等。

⑤ 在维保服务期间，乙方可为甲方提供有关设备使用和简单维保技能的培训服务。

附件2

备品备件清单

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控盒 | BZA207000-XIV | 套 |  |
| 2 | 工控机转接板 | BZOA0203400-XIV | 个 |  |
| 3 | CDIMS正模式综合板组件 | BZOA0302300-XIV | 块 |  |
| 4 | CDIMS负模式综合板组件 | BZOA0302400-XIV | 块 |  |
| 5 | TR2000DC探测器 | BZOA0400000-XIV | 件 |  |
| 6 | 迁移气泵 | BZA208020-XIV-01 | 套 |  |
| 7 | 进样气泵 | BZA208030-XIV-01 | 套 |  |
| 8 | 反吹气泵 | BZA208010-XIV | 套 |  |
| 9 | 标定电磁阀 | BZA209010-XIV-01 | 套 |  |
| 10 | 掺杂电磁阀 | BZA209020-XIV-01 | 套 |  |
| 11 | 掺杂截止电磁阀 | BZA209030-XIV-02 | 个 |  |
| 12 | 环境模块套件 | BZA213000-XIV | 套 |  |
| 13 | AC/DC电源 | SP-240-24 | 个 |  |
| 14 | 开关滤波器模块 | BZA204000-XIV | 套 |  |
| 15 | 电源管理板 | BZOA0203000-XIV | 块 |  |
| 16 | CDIMS控制板 | BZOA0403400-XIV | 块 |  |
| 17 | CDIMS高压板组件 | BZOA0404000-XIV | 块 |  |
| 18 | TR2000DC整机电缆 | BZA100000-XIV | 套 |  |
| 19 | 进样检测指示板 | BZOA0405100-Ⅷ | 块 |  |
| 20 | 进样指示FPC线缆 | BZOA0800012-VI | 根 |  |
| 21 | TR2000DC触摸液晶屏 | BZA201000-XIV | 套 |  |
| 22 | 风扇 | BZA203000-XIV | 套 |  |
| 23 | 扬声器 | BZA205000-XIV | 套 |  |
| 24 | 打印机 | RD-EM32-S | 个 |  |
| 25 | 塑料滤料罐 | BZA202000-XIV | 套 |  |
| 26 | 主机机壳组件 | BZOA0100000-XIV | 套 |  |
| 27 | 专用工具套件-01A | BZA500000-01 | 套 |  |
| 28 | 擦拭取样器 | BZOA0200100-01 | 个 |  |
| 29 | 拭纸烘焙器 | BZA800000-02 | 台 |  |
| 30 | TR2000DC包装箱 | BZOA0600000-XIV | 套 |  |
| 31 | 国标交流电源线 | EP3C-03 | 根 |  |
| 32 | 进样器保温上块 | BZOA0400130-XIV | 个 |  |
| 33 | 探测器电源盒 | BZA206000-XIV | 个 |  |
| 34 | 高压线压头 | BZOA0400504-XIV | 个 |  |
| 35 | CFast卡 | DECFA-16GD09BW1SC | 个 |  |
| 36 | 滤料再生装置 | BZOA1600000-01 | 台 |  |