湖北机场集团                                询价采购文件


公安部一所安检X光机设备深度保养项目询价公告
湖北机场集团信息科技有限公司对公安部一所安检X光机设备深度保养项目进行询价，湖北机场集团信息科技有限公司负责经办，所有询价采购事宜由湖北机场集团信息科技有限公司负责联系。
询价内容：

99台公安部一所品牌的安检X光机设备的深度保养服务，其中单视角X光机共67台，双视角X光机共32台。深度保养内容包括：
检查X射线ON指示灯
X射线ON指示灯指示了系统X射线产生系统的工作状态，如果指示灯失效，请立即对设备进行检查，并更换X射线ON指示灯。
检查全部控制部件
检查操作键盘和机壳上的所有控制零件、紧急停止开关、按键和指示灯的机械特性和电子功能。
检测所有系统功能
系统功能包括：
① 输送机正向和反向运行；
② 开机后通道中有存留包裹时，输送机能自动进行相应处理；
③ 图像拼接功能(使输送机运行、停止、再运行)；
④ 包裹计数。
检查联锁系统
检查程序：
① 开机，取下某部分的铅屏蔽使一个联锁断开；
② 配电板的K3接触器应释放；
③ 关机；
④ 再开机；
⑤ 配电板的K3接触器不能吸合。
检查铅门帘
检查通道入口端和出口端铅门帘条，如出现短缺、损坏，应予替换。
检查输送带
如果出现输送带撕裂，破损坏的，输送带应予替换。
检查托辊
托辊的轮轴产生噪音，须更换磨损的托辊。
检查电机
电机出现漏油，产生较大的噪声的，需进行更换

检查输送带跑偏
若输送带左右跑偏超过15mm，则要进行调整。
检查电源电压
设备使用了交流稳压器，稳压器的输入和输出电压不正常的需查明原因并排除故障。
检查紧急停止开关
检查设备所有的紧急停止开关压下时是否都能关断关键部件（X射线源控制器和输送机等）的供电，不能关断的排除故障。
设备清洁
对设备的电子部件、输送带和显示器进行清洁。可以用湿布或经过稀释的清洁液清洁设备，也可使用吸尘器去除设备内部和外部的灰尘。清洁设备时不要让水或其它液体流入设备中。清洁设备期间，设备必须断电，并将电源插头与供电系统断开。
风扇部件的清洁
清洁风扇上的过滤网。

光障的清洁
清洁光障灰尘，若光障工作不正常，应予调整。
检查盖板
严重变形或损坏的盖板、挂板应予替换。
检查风扇部件
对故障的风扇进行更换。
测量泄漏射线剂量率
泄漏计量不超过5uGy
检查X射线源控制器
X射线源控制器参数符合出厂参数，相差超过5%，且调整后仍无法是参数相差小于5%的，需进行更换。
检查探测器和X射线束对中
检查探测器和X射线束的对中。如果对中不好可在探测器信号测试菜单的帮助下调整探测器和X射线束的对中，使得菜单显示的高、低能信号既高而且平。
检查探测器部件的输出信号
探测器部件的输出信号有三个相邻像素的输出信号超出了规定的范围值的，此探测板需进行更换。
检查保护接地线
测量机壳接地线和设备其它接地点对地的电阻。
检查设备工作时间和X射线发射时间
借助于系统参数子菜单，检查设备工作时间和X射线发射时间。
功能测试
完成设备维护后，参考下列各项要求对设备的功能进行检测。
设备通电。
检查所有的电源指示灯是否都点亮。
检查测试图像是否卷过显示器屏幕。
检查设备的训管程序是否运行良好。
检查X射线发射指示灯在设备自测试期间是否瞬间点亮。
检查输送机是否能自动反向运行（当通道内有行李挡住了光障）。
检查输送机是否正向运行良好。
借助于系统自诊断菜单，检查下列各项：
检查设备的输入功能
检查设备的输出功能
检查设备X射线发生器的参数
检查设备探测器信号
检查直流电压
用日常测试箱，检查设备的图像技术指标。
24、保养所需配件由采购人提供，供应商需确保保养设备可通过2025年度设备定检。
采购预算（含税）：人民币捌万伍仟陆佰元整（¥85,600.00），响应总报价超过采购预算金额的，其报价无效。总报价应包括完成项目所需的一切费用，包括但不限于运输费、质保期售后服务费、税费、保险费等。
二、询价采购时间、地点

1、询价采购文件获取
（1）时间：2025年12月9日至2025年12月11日（北京时间每天上午9:30～11:30、下午14:00～16:00，法定节假日除外）。

（2）地点：湖北机场集团公司综合楼C326。

（3）获取方式：法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人二代身份证原件和以及营业执照加盖公章的复印件领取；法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人二代身份证原件和营业执照加盖公章的复印件领取；原件查看后当场退还，复印件留存，资料齐全的提供询价文件。
2、投递报价文件地点：

 湖北机场集团公司综合楼C326
3、投递报价文件截止时间： 2025年12月12日10时

4、询价采购评审时间： 2025年12月12日（遇情况依次顺延）

5、联系方式：027-85818211、15007109078
联系人：韩硕、陈广铠

三、供应商资质要求：

（1）供应商应具有在中华人民共和国境内注册登记并取得有效营业执照。

（2）供应商具有公安部一所安检X光机设备厂家售后或运维授权，或者自2022年以来至少有一项公安部一所安检X光机设备维修、保养业绩【须提供①合同盖章复印件（含封面页、合同内容页、签章页等关键页）、②项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目磋商公告发布之日前）】。
（3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单。(提供网站查询截图）

（4）供应商须对关于《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在“询价采购报价文件格式”“承诺书”中做出承诺，格式详见采购文件格式。

（5）本项目不接受联合体响应。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。
四、询价采购须知

1、报价文件须用信封或文件袋密封，信封或文件袋上注明询价采购项目名称、供应商名称、地址以及“不准提前启封”字样。信封所有有口、有缝的部位都要贴封条并加盖供应商公章。

2、报价文件必须按规定的时间及地点送达投递地点，并按要求交纳询价采购保证金，否则报价无效。

3、报价文件的报价为闭口价，并且供应商只能提供一个报价。

4、成交原则：本项目评审采用最低竞标标价（不含税）进行评审。

不允许竞标人竞标方案对采购方案有任何负偏离，否则按无效竞标处理。

询价采购评审小组在完全满足采购的技术、质量、商务和服务的竞标方案中选择竞标报价最低单位为成交供应商。

竞标价格相同的情况下询价小组确定服务承诺、优惠条件较优的单位为成交供应商。

5、报价文件应按照本文件的“第四篇格式要求”装订。文件一式三份，一正二副。报价文件的正本每一页必需加盖公章以及骑缝章。

6、文件无效
竞标人发生以下条款情况之一者，其竞标文件将被拒绝：
（1）竞标文件不按规定的格式、内容填写；
（2）超出营业范围的报价；

（3）报价高于询价采购文件的最高限价；

（4）竞标人的竞标文件的技术方案内容与采购项目实质性技术要求有严重背离；

（5）竞标人的资质不符合采购文件资质要求的内容。

（6）竞标文件未按要求密封、未按时送到准确地点。

7、出现以下情况之一的，应予废标，重新组织采购。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

五、询价保证金

本项目无询价保证金要求。

六、成交通知
成交公示期结束3个工作日内，我部将通知中标单位，进入合同签订流程。
七、签订合同
1、成交供应商按成交要求指定时间、地点与采购人签订采购合同。
2、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，我公司将取消其成交资格。
19

